УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства

по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

21.01.2021 N 4

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ К КАТЕГОРИЯМ ПО СТЕПЕНИ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и критерии отнесения источников ионизирующего излучения (далее - ИИИ) к категориям по степени радиационной опасности.

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь "О радиационной безопасности".

3. Критерии отнесения ИИИ к категориям по степени радиационной опасности определяются согласно приложению 1.

4. Критериями классификации ИИИ по степени радиационной опасности являются активность ИИИ, приведенная к показателю опасности радионуклида (A/D) согласно приложению 2, и область применения ИИИ с учетом потенциальной опасности, вытекающей из предсказуемых неисправностей и отклонений от нормальных режимов работы ИИИ.

5. Единая категория опасности для совокупности закрытых ИИИ, находящихся в непосредственной близости друг от друга, в том числе при использовании в едином производственном процессе (в одной установке, аппарате или блоке), перевозке закрытых ИИИ в одном транспортном средстве, хранении в одном хранилище, в целях установления единого комплекса организационных и технических мер по обеспечению безопасности и сохранности этих ИИИ определяется по формуле

где  - греческая буква "сигма", означающая сумму;

Ai,n - активность i-го ИИИ с n-м радионуклидом, ТБк;

Dn - показатель опасности n-го радионуклида, ТБк, согласно приложению 2.

6. Для проектируемых (конструируемых) радиационных устройств категория ИИИ по степени радиационной опасности устанавливается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим их проектирование (конструирование), и указывается в проектной и (или) конструкторской документации, технической (эксплуатационной) документации на ИИИ.

Если для радиационных устройств, эксплуатируемых до вступления в силу постановления, утвердившего настоящую Инструкцию, категория ИИИ по степени радиационной опасности не была установлена при проектировании (конструировании), то она устанавливается пользователем ИИИ и указывается в его локальных правовых актах.

Категория радиационного устройства, содержащего закрытый ИИИ, определяется категорией закрытого ИИИ.

7. Производители (изготовители) закрытых ИИИ должны указывать категорию закрытых ИИИ по степени радиационной опасности в паспортах (сертификатах) на закрытые ИИИ в соответствии с активностью радионуклидов, содержащихся в закрытых ИИИ, на дату оформления указанных паспортов (сертификатов).

8. Если для ввозимых в Республику Беларусь закрытых ИИИ категория по степени радиационной опасности в паспортах (сертификатах) на закрытые ИИИ не указана, то продавец (поставщик) закрытого ИИИ в Республике Беларусь должен установить категорию ввозимого в Республику Беларусь закрытого ИИИ по степени радиационной опасности и указать данную категорию в паспорте (сертификате) на закрытый ИИИ или в прилагаемом к нему документе.

## Приложение 1

к Инструкции о порядке и критериях

отнесения источников ионизирующего

излучения к категориям по степени

радиационной опасности

КРИТЕРИИ

ОТНЕСЕНИЯ ИИИ К КАТЕГОРИЯМ ПО СТЕПЕНИ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

| Категория | Классификация ИИИ в зависимости от области применения | Отношение активности закрытого ИИИ к показателю опасности радионуклида, A/D <1> | Вид категории ИИИ по степени радиационной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первая | Облучатели технологические. Оборудование для дистанционной лучевой терапии | A/D >= 1000 | ИИИ наивысшей опасности |
|  | Работы с открытыми ИИИ по I классу |  |  |
| Вторая | Радионуклидные дефектоскопы. Оборудование для брахитерапии высоких/средних мощностей доз | 1000 > A/D >=10 | ИИИ высокой опасности |
|  | Ускорители заряженных частиц, в том числе инспекционные досмотровые ускорительные комплексы. Работы с открытыми ИИИ по II классу |  |  |
| Третья | Уровнемеры, плотномеры, толщиномеры. Приборы для геофизических исследований и каротажа | 10 > A/D >= 1 | Опасный ИИИ |
|  | Аппараты рентгеновские медицинского назначения с анодным напряжением >=100 кВ рентгеновские маммографы, досмотровые устройства визуализации человека. Работы с открытыми ИИИ по III классу |  |  |
| Четвертая | Брахитерапия малых мощностей доз (за исключением глазных бляшек и перманентных (долговременных) имплантатных ИИИ). Портативные средства измерений (влажности/плотности). Нейтрализаторы статического электричества | 1 > A/D >= 0,01 | Потенциально опасный ИИИ |
|  | Аппараты рентгеновские медицинского назначения с анодным напряжением <100 кВ. (за исключением рентгеновских маммографов). Аппараты рентгеновские вне сферы медицины (за исключением аппаратов неиспользуемого рентгеновского излучения) |  |  |
| Пятая | Брахитерапия малых мощностей доз глазных бляшек и перманентные (долговременные) имплантатные ИИИ. Контрольные, образцовые ИИИ. Закрытые ИИИ, находящиеся в извещателях дыма | 0,01 > A/D >= уровень изъятия/D | Наименее потенциально опасный ИИИ |
|  | Аппараты неиспользуемого рентгеновского излучения |  |  |

--------------------------------

<1> A - активность закрытого ИИИ (либо суммарная активность закрытых ИИИ в случае установления единой категории опасности для совокупности закрытых ИИИ), ТБк.

D - приведенная активность (показатель опасности) радионуклида в составе закрытого ИИИ, указанная в приложении 2.

Величина D характеризует вероятность возникновения детерминированных эффектов для заданных сценариев облучения:

ношение незащищенного закрытого ИИИ в течение 1 часа в руке или в течение 10 часов в кармане;

нахождение в помещении с незащищенным закрытым ИИИ в течение от нескольких дней до нескольких недель;

диспергирование (рассеивание, рассыпание) закрытого ИИИ (при пожаре, взрыве или действии человека, приводящем к облучению от ингаляции, приема пищи и (или) загрязнению кожи).

## Приложение 2

к Инструкции о порядке и критериях

отнесения источников ионизирующего

излучения к категориям по степени

радиационной опасности

ПОКАЗАТЕЛИ

ОПАСНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ

| Радионуклид | D, ТБк <1> |
| --- | --- |
| Am-241 | 0,06 |
| Am-241/Be | 0,06 |
| Au-198 | 0,2 |
| Cd-109 | 20 |
| Cf-252 | 0,02 |
| Cm-244 | 0,05 |
| Co-57 | 0,7 |
| Co-60 | 0,03 |
| Cs-137 | 0,1 |
| Fe-55 | 800 |
| Gd-153 | 1 |
| Ge-68 | 0,07 |
| H-3 | 2000 |
| I-125 | 0,2 |
| I-131 | 0,2 |
| Ir-192 | 0,08 |
| Kr-85 | 30 |
| Mo-99 | 0,3 |
| Ni-63 | 60 |
| P-32 | 10 |
| Pd-103 | 90 |
| Pm-147 | 40 |
| Po-210 | 0,06 |
| Pu-238 | 0,06 |
| Pu-239/Be | 0,06 |
| Ra-226 | 0,04 |
| Ru-106 (Rh-106) | 0,3 |
| Se-75 | 0,2 |
| Sr-90 (Y-90) | 1 |
| Tc-99m | 0,7 |
| Tl-204 | 20 |
| Tm-170 | 20 |
| Yb-169 | 0,3 |

--------------------------------

<1> 1 ТБк = 1012 Бк.